深大〔2017〕255号

关于印发《深圳大学仪器设备验收

管理办法》的通知

全校各单位：

现将《深圳大学仪器设备验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

深圳大学

2017年10月11日

深圳大学仪器设备验收管理办法

（2017年9月19日校长办公会议通过）

第一条 为了做好仪器设备采购的后续管理，保证教学、科研的顺利进行，依据《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳大学采购管理办法》及《深圳大学仪器设备管理办法》，制定本办法。

第二条 本办法适用于纳入学校固定资产的所有仪器设备。

第三条 验收方法分为自行验收和监督验收两种。

（一）自行验收指设备管理单位自行组织验收人员进行设备验收。单价100万元以下的仪器设备验收采用此方式。

（二）监督验收指设备管理单位组织仪器设备管理人员与验收专家组成验收小组、供应商和实验与设备管理部门人员共同参与验收。供应商调试设备、验收专家主持验收、实验与设备管理部门监督验收。单台（套）超过100万元以上仪器设备的验收采用此方式。

第四条  除单价1万元（含1万元）以下的单台（套）设备验收外，其余设备验收人员不得少于2人；20万元至40万元（不含40万元）的设备，由不少于3人的验收小组进行验收，其中技术专家不少于2人；40万元以上（含40万元）的设备，由不少于3人的验收小组进行验收，其中技术专家不少于2人（设备管理单位外专家不少于1人）；100万元以上（含100万）的设备，由不少于5人的验收小组根据监督验收程序进行验收，其中技术专家不少于3人（设备管理单位外专家不少于1人）。开箱技术资料的清点和存档，由设备管理单位安排专人负责。

第五条  设备管理单位应在仪器到货前拟定验收方案、提供安装、调试、测试和使用所必需的条件（包括场地、环境、安全条件及验收所需的工具、试剂耗材等）。

第六条  验收内容包括数量验收和技术质量验收。

（一）数量验收：对合同、到货清单和实物（整机、零配件、配套材料）三者进行数量、型号等的核对，检查三者是否相符；外包装是否完好，拆箱后仪器设备（物资）的外观有无破损，产品合格证、使用说明书、图纸、保修单等是否齐备。

（二）技术质量验收指通过仪器设备运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第七条 验收主要依据采购合同、采购文件和产品说明书进行。

第八条 自行验收程序：由设备管理单位组织验收人员自行对仪器设备进行开箱清点、安装调试和试运行，根据验收结果填写并签署验收报告。

第九条 监督验收程序：由设备管理单位、供应商、外贸代理公司（境外采购仪器设备）共同开箱检查，进行设备型号、数量验收；安装调试完毕、试运行正常后，设备管理单位组建验收小组，进行技术验收，实验与设备部门派员监督。验收后，填写《深圳大学政府集中采购仪器设备验收报告》，由验收小组成员签字确认验收结果。

第十条 捐赠仪器设备按照自行验收程序进行，依据不同金额填写相应验收报告。已使用过的仪器设备无需要验收。

第十一条 国家规定由指定机构检验和检测或合同中约定由有资质的第三方验收的特殊仪器设备，参照自行验收程序，按国家和深圳市的相关规定执行。第三方验收的检测结果作为验收报告的附件。

第十二条 验收报告应准确、规范、完整填写，验收报告和其他验收资料（如产品的说明书、合格检测报告、保修单等各种资料）应及时存档。

第十三条 国内采购的仪器设备，原则上到货一周内进行验收（另有约定的除外）；境外采购的仪器设备应在索赔期（即货物到港起90天）内完成验收。

第十四条 实验与设备部门负责督促验收组织工作。不能如期验收的仪器设备管理单位，应向实验与设备部门说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十五条 验收结果为：验收合格或验收不合格。

第十六条 因违反规定验收设备而给学校利益造成损失的，相应责任人应承担由此给学校带来的经济损失。

第十七条 本管理办法自发布之日起施行，原《深圳大学仪器设备验收管理暂行办法》（深大〔2009〕128号）同时废止。

| 抄送： | 校领导、档案馆。 |  |
| --- | --- | --- |
| 深圳大学党政办公室 |  | 2017年10月11日印发 |