光学仪器的正确使用与维护

实验人员，不但要爱护自己的眼睛，还要十分爱惜实验室的各种仪器。实践经验证明，只有认真注意保养和正确地使用仪器，才能使测量得到符合实际的结果，同时这也是培养良好实验素质的重要方面。由于光学仪器一般比较精密，光学元件表面加工（磨平、抛光）也比较精细，有的还镀有膜层，且光学元件主要由透明、易碎的玻璃材料制成，使用时一定要十分小心，不能粗心大意。如果使用和维护不当，很容易造成损坏。

1．光学仪器常见损坏现象

（1）破损

发生磕碰，跌落，震动或挤压等情况，均会造成光学元件的破损，以致光学元件的部分或全部无法使用。

（2）磨损

由于用手和其它粗糙的东西擦拭光学元件的表面，致使光学表面（光线经过的表面）留下擦不掉的划痕，结果严重地影响了光学仪器的透光能力和成像质量，甚至无法进行观察和测量。

（3）污损

当拿取光学元件不合规范，手上的油污，汗或其它不洁液体沉淀在元件的表面上时，会使光学仪器表面留下污迹斑痕，对于镀膜的表面，问题将更会严重，若不及时进行清除，将降低光学仪器的透光性能和成像质量。

（4）发霉生锈

对仪器保管不善，光学元件长期在空气潮湿，温度变化较大的环境下使用，因粘污霉菌所致，光学仪器的金属机械部分也会产生锈斑，使光学仪器失去原来的光洁度，影响仪器的精度，寿命和美观。

（5）腐蚀，脱胶

光学元件表面因受到酸、碱等化学物品的作用时，会发生腐蚀现象。如有苯、乙醚等试剂流到光学元件之间或光学元件与金属的胶合部分，就会发生脱胶现象。

2．使用和维护光学仪器的注意事项

（1）在使用仪器前必须认真阅读仪器使用说明书，详细了解所使用的光学仪器的结构、工作原理、使用方法和注意事项，切忌盲目动手，抱着试试看的心理。

（2）使用和搬动光学仪器时，应轻拿轻放，谨慎小心，避免受震、碰撞，更要避免跌落地面。光学元件使用完毕，不应随便乱放，要做到物归原处。

（3）仪器应放在干燥、空气流通的实验室内，一般要求保持空气相对湿度为60 ~ 70% ，室温变化不能太快和太大。也不应让含有酸性或碱性的气体侵入。

（4）保护好光学元件的光学表面，绝对禁止用手触摸，只能用手接触经过磨砂的“毛面”，如透镜的侧边，棱镜的上下底面等。若发现光学表面有灰尘，可用毛笔、镜头纸轻轻擦去。也可用清洁的空气球吹去；如果光学表面有脏物或油污，则应向教师说明，不要私自处理；对于没有镀膜的表面，可在教师的指导下，用干净的脱脂棉花蘸上清洁的溶剂（酒精、乙醚等），仔细地将污渍擦去，不要让溶剂流到元件胶合处，以免脱胶；对于镀有膜层的光学元件，则应由指导教师作专门的技术处理。

（5）对于光学仪器中机械部分应注意添加润滑剂，以保持各转动部分灵活自如，平稳连续，并注意防锈，以保持仪器外貌光洁美观。

（6）仪器长期不使用时，应将仪器放入带有干燥剂（硅胶）的木箱内，防止光学元件受潮、发生霉变，并做好定期检查，发现问题及时处理。

光电与测试教学实验中心

2016.11